ACS-A系列新壳电子计重/计数/百分比秤使用说明书

（RS232可选）

- 技术指标:

- 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。

- 开机自动置零。

- 零点自动跟踪。

- 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。

- 电源： 交流220V/110V（±10%）/ 50Hz; 直流4V/4Ah  (内置可充电蓄电池)

- 工作温度范围：0℃ ~ +40℃。

- 相对工作湿度: ≤ 85% RH。

- 键盘功能说明：

- 【标定】键：由于使用地点不同等原因造成称量不准时进行重量重新标定。

- 【模式】键：功能模式选择，选择计重、计数、百分比三种工作模式。

- 【单位】键：单位选择，有公斤、磅两种单位供选择。

- 【设定】键：在计重模式用于进入设定上下限报警范围；计数和百分比模式用来重量取样。

- 【置零】键：秤台上没有任何物品，但显示出现微小重量出现，按此键使重量归零。连续按此键2-4秒，背光被打开或关闭。

- 【去皮】键：用来去除皮重，在去皮状态下用来消除皮重。

- 【 ↑ 】键：数字输入键，用来输入数字或选择数字。

- 【确认】键：确认当前的操作。

- 操作说明:

电子秤应置于稳定平整的台面上。调整四个底脚螺钉使秤处于水平位置，然后开启电源（如果需要则应先放上专用秤盘）。

开机笔画显示结束后进入计重模式，“零位”标志和“公斤”指示标志出现，可按“模式”键循环选择计重、计数、百分比三种功能模式

电子秤不能长期在去皮状态下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

背光开/关： 按【置零】键2-4秒，背光被打开或关闭。

【计重模式】

单位选择：按【单位】键，用来在公斤和磅之间选择计重单位，显示屏上出现相应的指示标志。

去皮功能：将容器放在秤盘上，重量稳定后，按【去皮】键，重量显示为零, “去皮”标志出现，此时显示的重量为净重；将秤盘上的物品取下，重量显示为负值，再按【去皮】键，称重复零，“去皮”标志消失。(去皮范围≤1/3满量程)

置零功能：在使用过程中，如果出现零点漂移现象（秤盘上无任何物品，但有重量显示），按【置零】键，重量归零。（置零范围：≤4%FS，去皮状态下无效）。

报警设定功能：

- 按【设定】键，轮流显示上一次设定的重量上限和提示符“-HH-”， 按【确认】键，则不改变上一次的

设定值，直接进入下限的设定；按【 ↑ 】键，即进入数字输入状态。在数字输入过程中，按【 ↑ 】键，当前某位的数值加1，按【确认】键，确认当前某位的数值，并开始设定下一位，如果是最末尾的数值，则进入设定下限值。

②设定下限，如果刚进入设定下限值，则轮流显示上一次设定的重量下限和提示符“-LL-”，该过程的操作同设定上限。下限设定结束后进入报警方式的设定。

③报警方式设定，重量窗显示“-IN-”表示范围内报警，显示“-OUT-”表示范围外报警，显示“-NO-”表示没有报警，此时，可以按【 ↑ 】键切换，选择好后按【确认】键结束设定。

在设定过程，按【设定】键则退出设定，当前的设定值无效。

【计数模式】

在计数模式下，按【设定】键，则进行重量取样，显示“SAP X”（X为当前的取样个数）。

①按【 ↑ 】键，循环选择10、20、50、100、200五种取样个数；按【确认】键，确认取样个数。

②选择取样个数后，重量显示“LOAD-C”，在秤盘上放足样品个数，按【确认】键，完成取样。

③单重不足有两种情况：

1．重量显示“-SLAC-”时，表示所取样的单重低于分度值的80%，但仍可以进行计数，只是可能会造成计数不准确，该标志出现约3秒后自动消失。

2．重量显示“-CSL-”时，表示所取样严重不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。

【百分比模式】

①在百分比模式下，按【设定】键，显示“LOAD-P”，重量取样有两种方式：

(1). 在秤盘上放足样品，按【确认】键，完成取样。

(2). 按【 单位】键，显示“000000”后，通过【 ↑ 】键和【确认】键输入重量的数值。

②当所取样品的重量小于称量的0.1%时，重量显示“-CSL-”时，表示所取样不足，须重新取样；按【设定】键重新取样，【确认】键则退回到计重模式。

在取样状态下，按【设定】键，则退出取样状态。

【重量标定功能】

按住【标定】键约4秒钟，重量显示“CAL.”后，表示可以进行标定操作，有两种标定方式共选择：

①满量程标定：根据秤的称量，在秤盘上放足砝码，稳定后按【确认】键，标定完成。

②任意重量标定，其操作如下：

（1）、按【设定】键，重量显示上一次标定时的加载重量。

（2）、按【 ↑ 】键和【确认】键输入本次加载的重量，数值输入结束后（无数字闪烁时输入结束）， 加载相应的重量，稳定后按【确认】键，标定完成。

在重量标定过程中，按【模式】键，则退出标定状态。

注意：

在计重模式下所设定的上下限范围和报警方式被储存在秤内，不同的单位对应不同的报警范围和方式。通过【 ↑ 】键输入的数值不能大于秤的称量范围。

四、 报警指示

（1）当被称物超过100%FS+9d时，重量显示为“--OF--”，并连续发声报警。如ADC转换溢出，重量显示为“—Adc—”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下。

（2）电压不足，当重量显示为零时，显示 “—Lo—”（如加载，则显示恢复正常）。此时可短时间再使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电。

（3）当开机时的底秤超过允许范围，重量显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过低。

（4）开机时不稳，重量显示为“UNSTA”，可能台面强度太低或受到强烈振动：加固台面，避开振动。

（5）开机后显示“—SYS—”，重新标定或送修；开机后显示“—Set—”，报警设定错误，应重新设定报警数值。

五、RS232通讯

1.设定串行通信方式：

开机自检时，同时按下【 模式 】键和【 去皮 】键，听到蜂鸣器响后放开按键，进入RS232通讯设置。

（1）.设定通信方式：

确认

按【 ↑ 】键选择“稳定传送”，“按        键传送”，“连续传送”或“禁止传送”。按【 ↑ 】键，选择通信方式，按【 确认 】键确认并开始选择通信波特率。

（出厂设定值为“close”）

按       键传送

确认

Stb

Etb

SEr

CLOSE

↑

↑

↑

↑

稳定传送

连续传送

禁止传送

（2）.选择波特率：

按【 ↑ 】键选择波特率“9600”，“4800”，“2400”或“1200”。按【 确认 】键确认，并进入正常称重状态。

9600

↑

4800

↑

2400

↑

↑

1200

2.RS232通讯协议

（1）、帧格式：

采用通用RS232 UART信号，每10BIT 为一个数据帧，帧格式如下：

bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit  bit

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

bit1：起始位；bit2--bit9：数据位；bit10：停止位

（2）、数据格式：每次发送数据有6帧，其定义如下：

第1帧： D0~D7 —— 0FFH（起始位）

第2帧： D0~D2 —— 为小数点位置（0-5）

D3~D4 —— 当前的工作模式：00 - 计重模式；01 - 计数模式；10 - 百分比模式；

D5     —— 1表示重量为负，0表示重量为正

D6     —— 1表示重量稳定，0表示重量不稳定

D7     —— 1表示重量溢出，0表示重量未溢出

第3帧： D0~D7 —— BCD1（显示数值的最低字节）

第4帧： D0~D7 —— BCD2（显示数值的中间字节）

第5帧： D0~D7 —— BCD3（显示数值的最高字节）

第6帧： D0~D7 —— 计重模式下的单位：1表示单位是磅，0表示单位是公斤；

友声牌电子产品保修卡

（沪台合资）上海友声衡器有限公司   沪制 00000033号

友声牌电子产品保修注意事项:

一、本产品保修期为一年，自出售之日起计算。

二、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，凭本卡到上海友声特约维修点办理维修手续。

三、保修卡及购机发票，一经涂改，保修卡即行失效，且遗失不补。

四、电池不属保修范围。

地址：上海崇明庙镇经济小区   邮编：202153

电话：（021）34073569   34073556      传真：（021）54831828

上海友声衡器有限公司   产品保修卡   NO：

产品名称： 电子秤                    生产日期：200 年 月 日

型号规格： ACS系列                  销售单位:

编    号:     见铭牌           购货日期：

发票号码：

上海友声衡器有限公司    NO：

产品合格证

产品名称： 电子秤

型号规格：ACS系列

编    号：  见铭牌

检定员：01

检定日期：20  年  月  日

| 日期 此联由用户保管 | 检修记录 | 修理员签名 | 用户签名 |
| --- | --- | --- | --- |