交直流两用计数中天平说明书

- 技术指标:

- 内装免维护充电蓄电池，充电可同时开机使用。

- 开机自动置零。

- 零点自动跟踪。

- 累计次数1~100次。

- 电源：交流220V（+10%、-10%），50Hz，内置4V/4Ah免维护可充电蓄电池。

- 工作温度范围：0℃~+40℃。

- 相对湿度≤ 85%RH。

- 操作方法:

将电子秤置于结实平整的台面上，四脚调整至水平泡位于中央，使用专用秤盘时，必须先放上专用秤盘，然后开启电源，使零位标志点亮，决不能长期在“去皮”标志点亮情况下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

- 开机：打开电源，系统显示笔划及自检，然后进入正常称重状态。

- 【置零】键：重量显示置零。置零范围≤4%FS，去皮状态下无效。

- 【去皮】键：最大去皮范围<显示数值99999（1）按此键，重量显示为零,并点亮去皮标志。（2）将原称重物取下，重量显示为负值，按【去皮】键，称重复零，去皮标志熄灭。

- 0~9键：输入数据，单重窗显示从右到左循环输入。隔3秒后，按任一数字键，均可清除原数据，并同时输入该键的数字。

- 【清除】键：在称重状态下，按此键清除单重。

- 【累计】键：按此键进入计数累计状态（数量为零时无效）。此时，重量窗显示“Add”，单重窗显示“X”，其中“X”表示累计的次数，个数窗显示为累计总个数。在累计状态下，除【累计】键外，按任何键均可恢复称重状态，等待下一次累计，原累计数据均保存在内存中。

- 【累清】键：清除内存的累计数据，退出累计状态，“累计”标志消失。

8.  【取样】键：在秤上放足样品，以数字键输入取样数量（显示在单重窗），待重量稳定后按此键，此时所设定个数将显示在个数窗，单重窗则显示根据取样计算出的单重值。如果计算出的单重值小于分度值的80%，则单重不足标志点亮。如果取样的重量小于分度值的4倍，则取样不足标志点亮

如需更改取样数量，可先按【清除】键，再输入新数量。若前次设定已超过3秒，则免按【清除】键，直接输入新数量即可。

单重最多为四位小数时，单重值最大不能超过1Kg，否则会出现计算错误。

9. 开/关背光：按住【置零】键3-4秒，背光被打开或被关闭。

- 调单重小数位数：通过键盘输入单重时，当单重为零时，按数字键“0”可以修改单重小数部分的位数；

- 修改称重速度：在正常工作状态下，同时按“取样”、“5”，重量窗显示“SPEEd”，单重窗显示当前速度“SPd  *”，数量窗无显示，按“去皮”键，选择称重速度，按“累计”键确认。称重速度数值越大，称重速度越慢，抗振性能越好。

- 重量报警设定（可选功能）：

  - 在正常工作状态下，同时按“清除”、“0”，重量窗显示“WEIGHT/COUNT”（WEIGHT—重量上下限报警，COUNT—数量上下限报警），其他窗无显示，按“去皮”键，选择报警类型，按“累计”键确认报警类型。

  - 确认报警类型后，重量窗显示“LOW”，数量窗显示零，提示输入报警的下限，按数字输入报警的下限值，按“累计”键确认按报警下限，输入错误，按“清除”键清除当前数值后重新输入。

  - 确认报警下限后，重量窗显示“HIGH”，数量窗显示零，提示输入报警的上限，按数字输入报警的上限值，按“累计”键确认按报警上限，输入错误，按“清除”键清除当前数值后重新输入。

  - 确认报警上限后，重量窗显示“-NO-/-IN-/-OUT-”（“-NO-”—蜂鸣器不报警，“-IN-”—重量或数量在所设定的报警值之间蜂鸣器报警，“-OUT-”—重量或数量在所设定的报警值之外蜂鸣器报警），其他窗无显示，按“去皮”键，选择报警方式，按“累计”键确认报警方式，设定结束。报警方式仅对蜂鸣器报警有效，和指示标志无关。

在正常工作时，当前重量或数量在所设定的下限以下时，指示标志“LO”亮，当前重量或数量在所设定的上下限之间时，指示标志“OK”亮，当前重量或数量在所设定的上限以上时，指示标志“HI”亮。指示标志亮的同时，“重量报警”或“数量报警”指示标志。

11. 报警显示：（1）当被称物超过100%FS+9d时，重量显示为“------”，并连续发声报警。如ADC转换溢出，重量显示为“—Adc—”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下或送修。（2）当数量或累计数量超过99999，数量显示为“—OF—。”如果累计的次数超过100次，系统将不响应，而原数据仍保持。（3）如电池电压不足，则开机后重量为零时，重量窗显示为“—Lb—”，如加载，则显示恢复正常，此时可短时间再使用。但应尽快充电。关机充电时，重量窗显示“-AC-”；开机充电且重量为0时，重量窗显示“-AC-”。（4）当开机的底秤超过出厂前设定允许范围，称重显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过底。（5）如果称重显示为“-SYS-”，系统参数错误，应送修。（6）自检完后，如果称重显示“Err-2”，说明称重不稳，应参照四/（一）/2，3。

- 重量标定：

- 按住“累清”键不放，直到重量窗出现“-CAL.-”， 单重窗和数量窗出现0或者很小的数字）。

- 重量标定：

（1）、满量程标定：在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，满量程标定结束。

（2）、任意点标定：按“去皮”键，重量窗出现“-----”， 单重窗和数量窗没有变化，输入要加载的重量，输入的重量显示在重量窗；然后在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，标定结束。

四、RS232接口：

1、串行口的设定：

在正常称重状态下,同时按“取样”、“1”，数量窗显示“Adr”,进入机器地址的设定，单重窗显示原先设定的地址，重量窗显示“------”， 按数字键输入机器地址，机器地址范围是0-254，按“累计”键确认，设完机器地址，数量窗显示“StAtE”，单重窗显示“CONT/OFF/STAB”，按“去皮”键选择串行口的状态（CONT—连续发送，OFF—关闭串行口，STAB—稳定后发送），按“累计”键确认，开始选择波特率，数量窗显示“bAUd”，单重窗显示“1200/2400/4800/9600”， 按“去皮”键选择波特率，按“累清”键确认，串行口设置结束。

2、数据格式：每次发送数据有13帧，其定义如下：

第1帧： D0~D7 —— 0FFH（起始位）

第2帧： D0~D2 —— 为重量窗小数点位数（1-4，1表示无小数点）

D3~D4 —— NC

D5     —— 1表示重量为负，0表示重量为正

D6     —— 1表示重量稳定，0表示重量不稳定

D7     —— 1表示重量溢出，0表示重量未溢出

第3帧： D0~D7 —— BCD1（显示净重的最低两位BCD码）

第4帧： D0~D7 —— BCD2（显示净重的中间两位BCD码）

第5帧： D0~D7 —— BCD3（显示净重的最高两位BCD码）

第6帧： D0~D2 —— 单重小数点位数，（3－5）

D3―――― 单重不足标志：1表示单重不足，0表示正常

D4―――― 取样不足标志

D5―――― 个数溢出标志

D6―――― 1表示发送的为累计个数，0表示单次个数

D7―――― 单重溢出标志

第7帧： D0~D7 —— BCD4（显示个数的最低两位BCD码）

第8帧： D0~D7 —— BCD5（显示个数的中间两位BCD码）

第9帧： D0~D7 —— BCD6（显示净重的最高两位BCD码）

第10帧：D0~D7 —— BCD7（显示单重的最低两位BCD码）

第11帧：D0~D7 —— BCD8（显示单重的中间两位BCD码）

第12帧：D0~D7 —— BCD9（显示单重的最高两位BCD码）

第13帧：D0~D7 —— ADDRESS：用户定义的机器地址

- 常见故障及其排除:

- 称重不稳

- 电池电压不足：关机，充电满12小时以上再使用。

- 台面强度太低或周围环境振动太大：加固台面，避开振动场合。

- 受到风的吹动影响（如：电风扇）：采用加玻璃罩等措施，减少风的影响。

- 开机无任何显示

- 电池失效：充电仍无效则送修，更换电池。

- 保险丝断或开关故障：更换保险丝或开关。

- 其它：送修。

- 运输及储存:

- 运输时应注意轻放、防潮、防湿。   2. 储存时不要存放在阳光直晒或淋雨的地方。

- 附件:

1．说明书——1份   2．电源线——1根   3．保修卡——1张   4.合格证---1张

- 三包及注意事项:

产品售出起一年内，出现的非人为故障，属保修范围。请用户将产品附保修卡及购机发票。（注意：同机号相符）送本公司或用户当地代理维修点免费修理。

邮寄时本公司请用户用原包装，以免损坏，邮费用户自理。

注意事项：

- 在用户购入新机时应仔细阅读使用说明书。

- 长期不用时，请至少2个月充电一次，以保持电池不发生过放电而损坏。

- 本产品采用液晶显示，应置于光线充足处使用，若在光线不足或夜间无照明处使用，请使用本产品系列中带有背光的液晶显示电子秤。

- 在秤台上加重物时应避免撞击。

- 严禁用强溶剂如苯和丙酮等擦试表面，否则会导致表面严重损坏。

- 外壳清洗应用干、湿布擦试，严禁用水冲。

- 不能将本秤与大功率的设备共用一条线，因为大功率设备启动时会影响称量。

- 警告:

  - 在重量为零状态下，重量窗出现“—Lb—”时，表示电池电量不足，应尽快对电池充电，建议每次充电时间大于12小时。当电池充满电后，可将交流电源断开使用。

  - 电池不属保修范围

上海友声衡器有限公司

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区莘庄工业区        邮编：201108

总机：021-64421766                  传真：021-64894151

网址：www.ys-sh.cn             Email：ysluhaiyan@163.com

最新版本说明书请到公司网站下载。

友声牌电子产品保修卡

（沪台合资）上海友声衡器有限公司   沪制 00000033号

友声牌电子产品保修注意事项:

一、本产品保修期为一年，自出售之日起计算。

二、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，凭本卡到上海友声特约维修点办理维修手续。

三、保修卡及购机发票，一经涂改，保修卡即行失效，且遗失不补。

四、电池不属保修范围。

地址：上海崇明庙镇经济小区   邮编：202153

电话：（021）64421766      传真：（021）64894151

上海友声衡器有限公司   产品保修卡   NO：

产品名称： 电子秤                    生产日期：200 年 月 日

型号规格： ACS系列                  销售单位:

编    号:     见铭牌           购货日期：

发票号码：

上海友声衡器有限公司    NO：

产品合格证

产品名称： 电子秤

型号规格：ACS系列

编    号：  见铭牌

检定员：01

检定日期：20  年  月  日

| 日期 此联由用户保管 | 检修记录 | 修理员签名 | 用户签名 |
| --- | --- | --- | --- |