３．操作方法

３．１  电子天平的启动

将ＡＣ适配器的圆型插头插入天平后方的方型插孔内，ＡＣ适配器插入ＡＣ２２０Ｖ的两孔交流插座 , 或者将  4  节  2  号碱性电池装入天平底部的电池盒内（请注意电池的极性）。 在秤盘上没有物品的情况下，按一次        键，电子天平显示所有的字符，天平进行自检，最后显示“０”，即可进行称重。

开/关

３．２ 关闭天平

在天平开启状态下，按一次        键，即可关闭天平。

开/关

３．３ 称量方法

按一次       键，使电子天平显示为“0”。将样品放在秤盘上，等显示器出现单位符号后，表示称量数据已经稳定，即可读数。

去皮

- ４  电子天平的校正

进行精密称重时，请按以下方法校正天平：

先将秤盘上的物品拿掉，按一次         键，使天平显示为“０”。

去皮

按一次        键，天平显示“SCALE”或“ LINE ”，“SCALE”表示校正天平的灵敏度；“LINE”表示校正天平的线性，按一次         键可在两者间进行切换，按一次        键进行确认。

校正

功能

去皮

3．4．1天平灵敏度的校正方法

在“SCALE”状态下，按        ，可用两个不同的砝码进行操作，根据显示的校正砝码值，按一次          键， 在两种校正砝码值之间进行切换， 按 一 次

功能

去皮

键，进行确认，确认之后，天平零点闪烁，等待若干秒，天平闪烁校正砝码值，此时将对应的标正砝码加在秤盘中央，等待若干秒，显示器停止闪烁校正砝码值时，表示天平已经校正完毕，可以进行正常称量。

去皮

3．4．2天平线性的校正方法

在“LINE”状态下，按        ，天平零点闪烁，等待若干秒，天平闪烁大约1/2满量程的砝码值，根据闪烁的砝码值，将对应的标正砝码加在秤盘中央，等待若干秒，天平闪烁满量程的砝码值，根据闪烁的砝码值，将对应的标正砝码加在秤盘中央等待若干秒，天平停止闪烁，表示校正完毕，可以进行正常称量。

去皮

注意：天平出厂前已校正好线性，用户若进行线性校正，需是更换传感器时，有准确的砝码时才能进行线性校正。

| 型号 | ES-200H | ES-300H | ES-400H | ES-500H | ES-600H | ES-1000H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码 | 100/200g | 100/300g | 200/400g | 200/500g | 200/600g | 500/1000g |

2

注：上表内有两种砝码值者为校正时校正砝码的选定值

| 型号 | ES-400H | ES-500H | ES-600H | ES-4000H | ES-5000H | ES-6000H | ES-8000H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码 | 200/400g | 200/500g | 200/600g | 2000/4000g | 2000/5000g | 2000/6000g | 5000/8000g |

３．５  计数功能

天平将以一批参考样品的重量作为基准计算零件的个数，参考样品的个数为：

５、１０、２０、３０、４０或５０，如果需要较精确的计数结果，零件应该在重

量方面是一致的，即单个零件的误差越少越准确。

（1）．按         键，天平显示“ｐｃ ＣＯＮ”。

计数

（2）．把容器放在秤盘上，然后按         键，天平显示“ｐｃ ＡＤＤ ５”，

去皮

这是预先设置的参考数量，其中５表示参考样品的个数。

（3）．要改变参考样品的数量，重复按         健，到显示所需的参考样品数量时，将相应个数的物品放入秤盘或容器中中，按       键确认，即显示参考样品的数量。这时重量单位“g”不显示，仅显示“ｐｃ”计数符号。

功能

去皮

注意：如果您想开始新的零件计数，请重复以上操作。如果天平显示“ＰＣ Ｅｒｒ”，说明物品太轻，不能在天平设定的误差范围内提供准确的结果。

（4）．在零件计数和重量之间进行切换，按        键。

单位

3．6  单位转换

本天平有以下单位转换功能：g、oz、ozt、dwt、lb、ct. %。按       键可进

单位

行切换。

3 . 7  百分比(%)设定（需用户指定）

在盘中放置一定质量的物品,待数字稳定后,按住        键几秒钟,屏中出现

去皮

%符号,松开按键即完成设定。

3．8  背光功能        按        键，可切换为背光开启或关闭。

功能

3．9．  RS232C通讯

3．9．1接线方法

计算机                      天平

1 空 1 2 RXD 2 RXD 3 TXD 3 TXD 4 4 5 地 5 地 - 6 - 7 - 8 9 空 9

3

3．9．2  波特率 = 9600

| 3．9．3 ES系列电子天平输出的数据格式 命令 | 功能 | ASCII |
| --- | --- | --- |
| O | 关机键 | 4FH |
| M | 计数键 | 4DH |
| C | 校正键 | 43H |
| T | 去皮键 | 54H |
| F | 功能键 | 46H |
| U | 单位转换键 | 55H |
| P | 百分比 | 50H |

+（-）XXX.XX  单位 < CR ><LF>

以上字符均为ASCⅡ码。其中，单位可以是ES系列电子天平设置的单位。

3．9．4 示范通讯软件

- WIN9X/NT/2000/XP下的超级终端

- gjwtech.com 网址上的串口调试助手

- 自编通讯软件

- 3．9．5 输入命令

- 输入命令一览表

- 4．天平的保养与维护

为使天平能正常工作，必须保持机壳和秤盘的干净免遭异体物质的侵蚀。有必要的话，可以使用一块带温和清洗剂的布进行清洗。把校准砝码放在安全干燥的地方。不用时拨去ＡＣ接头。长期不用时，每间隔一个月充电一次。

- 5．错误代码

下面列出了各种有可能出现在显示器上的错误代码及处理方法。显示说明：

ＥＲＲ０  在装上秤盘的情况下，如果天平显示“Ｅｒｒ０”，则可能是秤盘太轻，请适当加重秤盘，如果仍出现“Ｅｒｒ０”，则有可能是传感器或电路板损坏，要求发往生产厂家进行维修。

ＥＲＲ１  所秤的物品超过了天平的容量。当物品在天平容量之内出现这种错误时，说明没有正确的校准天平。

- 6．故障处理

| 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电源插头没插好 电源损坏或电池失效 | 插好电源插头 更换电源或电池 |
| 低电压指示 | 电池太弱 | 更换电池 |
| 不正确的重量读数 | 称重前天平没有重新回零。 天平没有正确校准。 | 秤盘上不放物品，按“去皮” 键，然后开始称重。 重新校正。 |
| 校正不准确 | 使用的砝码不准确。 | 使用准确的校正砝码。 |

4

ES-H系列电子天平采用高精度的应变式传感器进行称重测力，采用微机作为数据处理部件，大屏幕液晶显示。该仪器具有操作简单、称量迅速、准确稳定等优点。广泛应用于工矿企业、事业、农牧业、交通、建筑、水利水电、医药、食品等单位，商业流通领域高价格产品的精密称重更为适应。

- 构造和安装

⑴     ⑵   ⑶   ⑹    ⑺   ⑸	　⑴		⑶	   ⑸	  ⑹	   ⑺

⑴天平本体		⑵防风罩		⑶秤盘		⑷水平泡（后）

⑸水平调整脚		⑹显示器		⑺按键

２．装箱明细表

⑴电子天平一台        ⑵ＡＣ适配器一个        ⑶使用说明书一本

⑷合格证一张          ⑸保修单一张

⑹分辨率为0.01 g（或更高）的天平，随机附有校正砝码及防风罩。

1

7．有限担保

ES-H电子天平自出厂之日算起，一年之内生产厂家负责保修。包括免费检查、

维修和更换零部件。下列情况之一者，产品不予保修：

如果是由于偶然或错误使用，受到放射性或腐蚀性物质的侵蚀，让异体物质渗

透到了天平的内部，或由非本公司的人员进行检修或更改而使产品受到损坏，以及

传感器受到人为因素的损坏，不在保修之内。

8．性能指标

| 型 号 | ES-200H |  | ES-300H | ES-400H | ES-500H | ES-600H | ES-1000H | ES-1200H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量×分辩率 克（g） | 200×0.01 |  | 300×0.01 | 400×0.01 | 500×0.01 | 600×0.01 | 1000×0.01 | 1200×0.1 |  |
| 标准误差(e) | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 线性误差(e) | ±1 |  | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |  |
| 四角误差(e) | ±1 |  | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |  |
| 去皮范围(g) | 200 |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |  |
| 超载容量 | 最大称量+9d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定时间(S) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵敏度漂移(%/℃) | ±0.005 | ±0.005 |  | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |  | ±0.005 |
| 使用环境温度 | 10-35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源 | AC适配器(天平本身提供):AC220V,50Hz或8节5(AA)号碱性电池(天平不提供) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称盘尺寸(mm) | Ф118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外型尺寸(mm) | 长×宽×高 = 278×176×68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净重(kg) | 约1.5 Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 型 号 | ES-1500H | ES-3000H | ES-4000H | ES-5000H | ES-6000H | ES-8000H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量×分辩率 克（g） | 1500×0.02 | 3000×0.1 | 4000×0.1 | 5000×0.1 | 6000×0.1 | 8000×0.1 |
| 标准误差(e) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 线性误差(e) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 四角误差(e) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 去皮范围(g) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| 超载容量 | 最大称量+9d |  |  |  |  |  |
| 稳定时间(S) | 3 |  |  |  |  |  |
| 灵敏度漂移(%/℃) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| 使用环境温度 | 10-35℃ |  |  |  |  |  |
| 电源 | Ac适配器(天平本身提供):AC220V,50Hz或8节5(AA)号碱性电池(天平不提供) |  |  |  |  |  |
| 称盘尺寸(mm) | 174×174 |  |  |  |  |  |
| 外型尺寸(mm) | 长×宽×高 = 278×176×68 |  |  |  |  |  |
| 净重(kg) | 约1.57Kg |  |  |  |  |  |

- 5

ES-H电子天平

使用说明书